鄂临检发〔2016〕9号

湖北省临床检验中心关于开展2016年

全省“临床检验专业医疗质量控制指标”

第一次室间质量评价的通知

各医疗机构检验科：

根据《国家计生委办公厅“关于印发麻醉等6个专业质控指标（2015年版）的通知》（国卫办医函〔2015〕252号）精神和国家计生委临床检验中心要求，湖北省临床检验中心拟在全省范围内开展临床检验专业医疗质量控制指标室间质量评价活动。

此次室间质量评价旨在推广临床检验质量指标的应用，已期获得临床检验质量指标的基线数据库，同时建立统一的“临床检验质量控制指标”监测系统，促进其长期持续开展。

为此，请各检验科务必按通知要求做好“临床检验质量控制指标”室间质量评价数据填报工作。具体实施方案及相关说明见附件。

附件1：《2016年第1次全省临床检验医疗质量控制指标室间评价活动安排及注意事项》。

附件2：《临床检验医疗质量控制指标》

附件3：关于填写第二部分“检验全过程质量指标”表格的说明

附件4：2015年国家卫计委及省临床检验中心室间质量评价计划项目

附件5：临床检验定量测定项目的室内质量控制监测项目允许不精密度（变异系数）要求

湖北省临床检验中心

2016年3月13日

附件1：  2016年第1次全省临床检验医疗质量控制指标

室间质量评价活动安排及注意事项

一、评价质量指标与数据采集时间

评价质量指标共15项，分为两类：

1）月度指标（以月为单位统计）：

标本类型错误率、标本容器错误率、标本采集量错误率、抗凝标本凝集率、血培养污染率、检验前周转时间、实验室内周转时间、检验报告不正确率、危急值通报率、危急值通报及时率。

要求回顾采集和统计2015年12月份数据。

2）年度指标（以年为单位统计）：

室内质控项目开展率、室内质控项目变异系数不合格率、室间质评项目参加率、室间质评项目不合格率、实验室间比对率（用于无室间质评计划检验项目）。

要求回顾采集和统计2015年一整年数据。

二、回报方式

与常规室间质量评价计划相同，参加实验室通过在线EQA回报结果。请登录湖北省临床检验中心网站，使用单位室间质量评价的用户名及密码登录“室间质评用户登录”，进入“室间质评”—“质评试验上报”上报结果。网上上报后请在“已上报数据”中核对数据。回报表分为两部分：（一）医院和实验室基本信息和（二）检验全过程质量指标，第一部分全部填写提交后，系统会自动跳转至第二部分，两部分都填完为上报成功。

三、调查对象

所有医院的检验科（包括有医疗机构许可证的独立实验室，厂家除外）

四、回报截止时间

2016年3月31日

五、注意事项

所有上报数据均应真实，并可靠统计。如确实无相关记录或未统计，请在相应表格处填写未统计。最后我们将对数据进行统计分析，并将统计结果后通过省临床检验中心网站反馈给各上报单位。

联系人：曾明  陈建昌

联系电话：027-87279656， 027-87273189

邮箱：723718014@qq.com

湖北省临床检验中心

2016年3月

附件2：        临床检验医疗质量控制指标

2016年第1次室间质量评价

一、医院和实验室基本信息

- 实验室所在医院等级？

A三级甲等  B三级乙等  C 二级甲等   D 二级乙等   E 其他（请描述）：

- 实验室所在医院类型？

A综合医院  B专科医院  C妇幼保健院  D中医医院   E中西医结合医院  G 民营医院 H医学独立实验室 F其他（请描述）：

- 实验室所在医院床位数？

A 0-500   B 501-1000   C 1001-1500   D 1501-2000   E 2000以上

- 实验室所在医院是否有LIS（实验室信息系统）和HIS（医院信息系统）？

A有LIS和HIS     B有LIS，无HIS    C无LIS，有HIS      D无LIS和HIS

LIS系统厂商为：           ，该厂商联系人           ，联系电话

HIS系统厂商为：

- 实验室所在医院日均门诊量？（    ）人次

- 实验室建筑面积？　　　　　　　　m2

- 实验室所有仪器设备总值？　　　　　　　　万元

- 医院年业务额？  　　　　　万元/年；实验室年业务额？　　　　　万元/年

- 本实验室目前为止已开展检验项目总数（不包括外送）　　   项

其中：自动化仪器检测项目数？　　　　　　　项

手工检测项目数？      　　　　　　　项

各专业检验项目数：

临检          项，占总业务额百分比      %

生化          项，占总业务额百分比      %

免疫          项，占总业务额百分比      %

微生物        项，占总业务额百分比      %

基因扩增      项，占总业务额百分比      %

本实验室外送项目　　　　　　项

- 科室人员组成

实验室负责人：性别　　  年龄　  　学位

学历　   职称　　  已任职时间　    年

实验室总人数

|  |  | 人员数 | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 职称 | 正高职称 |  |  |
|  | 副高职称 |  |  |
|  | 中级职称 |  |  |
|  | 初级及以下 |  |  |
| 学历 | 博士 |  |  |
|  | 硕士 |  |  |
|  | 本科 |  |  |
|  | 大专及以下 |  |  |
| 专业背景 | 检验医学 |  |  |
|  | 临床医学 |  |  |
|  | 生物医学 |  |  |
|  | 基础医学 |  |  |
|  | 其它 |  |  |
| 检验医师 |  |  |  |

提交

二、检验全过程质量指标

您实验室LIS是否纳入质量指标相关数据采集与统计：□ 是  □ 否

注意事项：如您实验室无某条目项目数据，请填写“未统计”，如数据为0，请填写数字“0”

１.月度指标

|  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）标本可接受性 | 生化 | 免疫 | 临检 | 微生物 |
| 数据来源 | □ LIS □手工 □估算 |  |  |  |
| 本月标本总数 |  |  |  |  |
| 需抗凝标本总数 |  |  |  |  |
| 其中标本类型错误的标本数 |  |  |  |  |
| 容器错误的标本数 |  |  |  |  |
| 采集量错误的标本数 |  |  |  |  |
| 抗凝标本凝集数 |  |  |  | / |

|  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）检验报告 | 生化 | 免疫 | 临检 | 微生物 |
| 数据来源 | □ LIS □手工 □估算 |  |  |  |
| 本月检验报告总数 |  |  |  |  |
| 其中不正确检验报告数 |  |  |  |  |
| 危急值总数 |  |  |  |  |
| 危急值通报数 |  |  |  |  |
| 危急值通报规定时间（min） |  |  |  |  |
| 危急值通报超过医院规定时间数 |  |  |  |  |

|  |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）周转时间 |  | 生化 | 自动化免疫 | 三大常规 | 凝血 |
| 数据来源 |  | □ LIS □手工 □估算 |  |  |  |
| 该专业常规检验月标本总数 |  |  |  |  |  |
| 该专业急诊检验月标本总数 |  |  |  |  |  |
| 月中位数min | 检验前周转时间（常规） 注: 从标本采集到实验室接收标本的时间 |  |  |  |  |
|  | 检验前周转时间（急诊） 注: 从标本采集到实验室接收标本的时间 |  |  |  |  |
|  | 实验室内周转时间（常规） 注：从实验室收到标本到发送报告的时间 |  |  |  |  |
|  | 实验室内周转时间（急诊） 注: 从实验室收到标本到发送报告的时间 |  |  |  |  |
| 月第90百分位数min | 检验前周转时间（常规） 注: 从标本采集到实验室接收标本的时间 |  |  |  |  |
|  | 检验前周转时间（急诊） 注: 从标本采集到实验室接收标本的时间 |  |  |  |  |
|  | 实验室内周转时间（常规） 注：从实验室收到标本到发送报告的时间 |  |  |  |  |
|  | 实验室内周转时间（急诊） 注: 从实验室收到标本到发送报告的时间 |  |  |  |  |

| （三）周转时间（具体项目） | 检验前周转时间 |  |  | 实验室内周转时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 月中位数（min） | 月第90百分位数（min） | 月标本量 | 月中位数(min） | 月第90百分位数（min） | 月标本量 |
| 数据来源 | □ LIS □手工 □估算 |  |  |  |  |  |
| 急诊项目 |  |  |  |  |  |  |
| 血钾 |  |  |  |  |  |  |
| 肌钙蛋白I或肌钙蛋白T |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞计数 |  |  |  |  |  |  |
| 国际标准化比值（INR） |  |  |  |  |  |  |
| 门诊项目 |  |  |  |  |  |  |
| 血钾 |  |  |  |  |  |  |
| 肌钙蛋白I或肌钙蛋白T |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞计数 |  |  |  |  |  |  |
| 尿常规 |  |  |  |  |  |  |
| 国际标准化比值（INR） |  |  |  |  |  |  |
| 住院项目 |  |  |  |  |  |  |
| 血钾 |  |  |  |  |  |  |
| 丙氨酸氨基转移酶 |  |  |  |  |  |  |
| 肌钙蛋白I或肌钙蛋白T |  |  |  |  |  |  |
| 促甲状腺激素 |  |  |  |  |  |  |
| 甲胎蛋白 |  |  |  |  |  |  |
| 白细胞计数 |  |  |  |  |  |  |
| 尿常规 |  |  |  |  |  |  |
| 国际标准化比值（INR） |  |  |  |  |  |  |

| （四）血培养污染 | 微生物 |
| --- | --- |
| 数据来源 | □ LIS □手工 □估算 |
| 该月血培养总瓶数 |  |
| 血培养污染瓶数 |  |

- 年度指标

| (五）IQC、EQA（以下项目统计均不包括微生物专业，项目计数原则为小项，如钾、钠、氯各计1项） |  |
| --- | --- |
| 数据来源 | □ LIS □手工 □估算 |
| 该年开展检验项目总数 |  |
| 开展室内质控项目数 |  |
| 您室室内质控CV有要求的项目数（定量项目） |  |
| 室内质控CV高于规定要求的项目数（定量项目） |  |
| 您室开展的项目中卫生部/本省临检中心已组织EQA项目数 |  |
| 参加卫生部和本省临检中心EQA项目总数（相同项目计数一次） |  |
| 卫生部和本省临检中心EQA不合格项目总数（相同项目计数一次） |  |
| 对无室间质评项目已开展实验室间比对的项目数 |  |

附件3： 关于填写第二部分“检验全过程质量指标”表格的说明

注意：如某条目您实验室确无可统计的数据，请填写“未统计”；若数据为0，请填写数字“0”；

填写每个表格前请先勾选此表数据来源：LIS统计、手工计算或估算。

１.月度指标：要求回顾采集和统计2015年12月份数据。

（一）标本可接受性

调查专业：临床生化、免疫、临检和微生物专业

调查指标：标本类型错误率、标本容器错误率、标本采集量错误率、抗凝标本凝集率

具体填写说明：

| 本月标本总数 | 汇总各专业在该期间所有标本（血液、尿液、胸腹水等）的总数 |
| --- | --- |
| 需抗凝标本总数 | 汇总各专业在该期间所有需要抗凝的标本（血液、胸腹水、脑脊液等）总数 |
| 其中标本类型错误的标本数 | 汇总各专业标本类型与申请检验项目要求不相同的标本总数（注：如申请生化检验，但送检标本为血常规标本，已导致标本类型发生错误，归为此类差错） |
| 容器错误的标本数 | 汇总各专业标本容器与申请检验项目要求不相同的标本总数（注：主要为单纯的容器差错，如申请尿常规，采用大便常规的盒子，但标本类型未发生改变，或容器未达到密封、无菌要求，或送达时容器破损等） |
| 采集量错误的标本数 | 汇总各专业标本量不满足申请检验项目的要求（包括量过多或过少）的标本总数 |
| 抗凝标本凝集数 | 汇总各专业所有需抗凝标本凝集的标本总数。 |

（二）检验报告

调查专业：临床生化、免疫、临检和微生物专业

调查指标：检验报告不正确率、危急值通报率、危急值通报及时率

具体填写说明：

| 本月检验报告总数 | 汇总各专业在该期间发出的所有检验报告总数。 |
| --- | --- |
| 其中不正确检验报告数 | 汇总各专业在该期间发出的不正确的检验报告总数，包括检验结果、患者相关信息、标本相关信息等相关信息与实际情况不相符 |
| 危急值总数 | 汇总各专业在该期间内发生的危急值总数，危急值报告项目以各实验室所在单位规定的项目为准 |
| 危急值通报数 | 汇总各专业在该期间内通报的危急值总数 |
| 危急值通报规定时间（min） | 您医院实验室规定的关于危急值从结果确认到与临床医生（或护士）交流的时间 |
| 危急值通报超过医院规定时间数 | 汇总各专业在该期间内通报的所有危急值中，通报超出医院规定时间的危急值总数。 |

（三）周转时间

调查分专业统计（临床生化、自动化免疫、三大常规和凝血专业）和和具体项目统计（血钾、丙氨酸氨基转移酶、肌钙蛋白I或肌钙蛋白T、促甲状腺激素、甲胎蛋白、白细胞计数、尿常规、国际标准化比值（INR））

调查指标：检验前周转时间中位数、实验室内周转时间中位数、检验前周转时间第90百分位数、实验室内周转时间第90百分位数

相关定义：

检验前周转时间：指从标本采集到实验室接收标本的时间

实验室内周转时间：指从实验室收到标本到发送报告的时间

中位数，通常用M表示，是将一组观察值（总数为n）从小到大按顺序排列，位次居中的观察值就是中位数。计算方法：将观察值按从小到大的顺排列

1）n为奇数时，M=Xn+12，即处于中间位置的观察值；

2）n为偶数时，M=12Xn2+Xn2+1，即处于中间位置的2个观察值的平均数。

第90百分位数，以P90表示。将一组观察值（总数为n）从小到大按顺序排列，处于第90%的位置即P90。 P90将全部观察值分为两部分，理论上有90%的观察值比它小，有10%的观察值比它大。计算方法：将观察值按从小到大的顺排列

1）n×90%为带有小数位时，P90=Xtrunc(n×90%)+1；

2）n×90%为整数时，P90=12Xn×90%+Xn×90%+1

Trunc(a)表示数字a舍去小数位数而取其整数。

具体填写说明：

| 月中位数 |  |
| --- | --- |
| 检验前周转时间（常规） | 统计该月份全部（或抽取的）常规检验标本检验前周转时间的中位数 |
| 检验前周转时间（急诊） | 统计该月份全部（或抽取的）急诊检验标本检验前周转时间的中位数 |
| 实验室内周转时间（常规） | 统计该月份全部（或抽取的）常规检验标本实验室内周转时间的中位数 |
| 实验室内周转时间（急诊） | 统计该月份全部（或抽取的）急诊检验标本实验室内周转时间的中位数 |
| 月第90百分位数 |  |
| 检验前周转时间（常规） | 统计该月份全部（或抽取的）常规检验标本检验前周转时间的第90百分位数 |
| 检验前周转时间（急诊） | 统计该月份全部（或抽取的）急诊检验标本检验前周转时间的第90百分位数 |
| 实验室内周转时间（常规） | 统计该月份全部（或抽取的）常规检验标本实验室内周转时间的第90百分位数 |
| 实验室内周转时间（急诊） | 统计该月份全部（或抽取的）急诊检验标本实验室内周转时间的第90百分位数 |

（四）血培养污染

调查专业：临床微生物专业

调查指标：血培养污染率

具体填写说明：

| 该月血培养总瓶数 | 汇总该期间内血培养总瓶数，注意计数的是瓶数，如1个患者申请培养4瓶，则计数4瓶 |
| --- | --- |
| 血培养污染瓶数 | 汇总该期间内污染的血培养总瓶数。血培养污染标准参考各单位规定的标准 |

2. 年度指标：要求回顾采集和统计2015年一整年数据

调查指标：室内质控项目开展率、室内质控项目变异系数不合格率、室间质评项目参加率、室间质评项目不合格率、实验室间比对率（用于无室间质评计划检验项目）

具体填写说明：以下项目统计均不包括微生物专业。参考《医疗机构临床检验项目目录（2013年版）》，以小项为计数单位，如尿常规共11项，则计数11项。

| 该年开展检验项目总数 | 汇总该年度您室开展的检验项目总数 |
| --- | --- |
| 开展室内质控项目数 | 汇总该年度您室开展的检验项目中已开展室内质控的项目总数 |
| 您室室内质控CV有要求的项目数（定量项目） | 汇总该年度您室室内质控CV有质量要求的定量项目数。各项目CV质量要求，已有卫生行业标准的项目参考卫生行业标准，其他项目可参考提供的附件五临床检验定量测定项目的室内质量控制监测项目允许不精密度要求，自行选择规定合适的CV要求。 |
| 室内质控CV高于规定要求的项目数（定量项目） | 取该年度室内质控CV值最高月份的CV作为各项目CV估计值。同一项目多水平质控的CV只要有1个浓度高于规定要求，即为该项目CV不满足要求。汇总该年度室内质控CV数高于规定要求的项目总数 |
| 您室开展的项目中卫生部/本省临检中心已组织EQA项目数 | 比较您室开展的全部检验项目与卫生部/本省临检中心已组织的EQA项目，汇总两者共同有的项目数，即交集的检验项目数。EQA项目详见附件四2015年室间质量评价计划项目目录 |
| 参加卫生部和本省临检中心EQA项目总数（相同项目计数1次） | 汇总该年度您室参加的室间质评项目总数，同时参加卫生部和本省临检中心开展的室间质评计划项目只能计数1次 |
| 卫生部和本省临检中心EQA不合格项目总数（相同项目计数1次） | 汇总该年度您室参加的室间质评项目不合格的项目总数。同时参加卫生部或省临床检验中心EQA计划，其中有1个合格即计数为合格 |
| 对无室间质评项目已开展实验室间比对的项目数 | 汇总该年度您室开展的无可参加室间质评计划项目中，已开展实验室间比对的项目总数。 |

附件4：

2015年国家卫计委及省临床检验中心室间质量评价计划项目

| 编号 | 样本类型 | 项目 | 室间质评专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清 | 钾(K) | 常规化学、干化学、电解质正确度验证 |  |
| 2 | 血清 | 钠(Na) | 常规化学、干化学、电解质正确度验证 |  |
| 3 | 血清 | 氯(Cl) | 常规化学、干化学 |  |
| 4 | 血清 | 钙(Ca) | 常规化学、干化学、电解质正确度验证 |  |
| 5 | 血清 | 磷(P) | 常规化学、干化学 |  |
| 6 | 血清 | 血糖(Glu) | 常规化学、干化学、代谢物/总蛋白正确度验证、代谢物参考实验室比对 |  |
| 7 | 血清 | 尿素(Urea) | 常规化学、干化学、代谢物/总蛋白正确度验证、代谢物参考实验室比对 |  |
| 8 | 血清 | 尿酸(UA) | 常规化学、干化学、代谢物/总蛋白正确度验证、代谢物参考实验室比对 |  |
| 9 | 血清 | 肌酐(Cre) | 常规化学、干化学、代谢物/总蛋白正确度验证、代谢物参考实验室比对 |  |
| 10 | 血清 | 白蛋白(Alb) | 常规化学、干化学 |  |
| 11 | 血清 | 总蛋白(TP) | 常规化学、干化学、代谢物、总蛋白正确度验证、代谢物、总蛋白参考实验室比对 |  |
| 12 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 常规化学、干化学、脂类、脂类正确度验证 |  |
| 13 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 常规化学、干化学、脂类、脂类正确度验证 |  |
| 14 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、采供血机构血液检验、酶学参考实验室比对 |  |
| 15 | 血清 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、酶学参考实验室比对 |  |
| 16 | 血清 | 总胆红素(TBil) | 常规化学、干化学 |  |
| 17 | 血清 | 碱性磷酸酶(ALP) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、酶学参考实验室比对 |  |
| 18 | 血清 | 淀粉酶(AMY) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、酶学参考实验室比对 |  |
| 19 | 血清 | 肌酸激酶(CK) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、酶学参考实验室比对 |  |
| 20 | 血清 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 常规化学、干化学、酶学正确度验证、酶学参考实验室比对 |  |
| 21 | 血清 | 直接胆红素(DBil) | 常规化学、干化学 |  |
| 22 | 血清 | 铁(Fe) | 常规化学、干化学 |  |
| 23 | 血清 | 总铁结合力(TIBC) | 常规化学、干化学 |  |
| 24 | 血清 | 镁(Mg) | 常规化学、干化学、电解质正确度验证 |  |
| 25 | 血清 | 锂(Li) | 常规化学、干化学 |  |
| 26 | 血清 | 铜(Cu) | 常规化学、干化学 |  |
| 27 | 血清 | 锌(Zn) | 常规化学、干化学 |  |
| 28 | 血清 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 常规化学、干化学 |  |
| 29 | 血清 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH) | 常规化学、干化学 |  |
| 30 | 血清 | 胆碱酯酶 | 常规化学、干化学 |  |
| 31 | 血清 | 脂肪酶 | 常规化学、干化学 |  |
| 32 | 血清 | 肌酸激酶-MB (CK-MB) | 心肌标志物 |  |
| 33 | 血清 | 肌红蛋白 | 心肌标志物 |  |
| 34 | 血清 | 肌钙蛋白I | 心肌标志物 |  |
| 35 | 血清 | 肌钙蛋白T | 心肌标志物 |  |
| 36 | 血清 | 超敏CRP | 心肌标志物 |  |
| 37 | 血清 | 同型半胱氨酸(Hcy) | 心肌标志物 |  |
| 38 | 血清 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 脂类、脂类正确度验证 |  |
| 39 | 血清 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 脂类、脂类正确度验证 |  |
| 40 | 血清 | 脂蛋白a(Lp(a)) | 脂类 |  |
| 41 | 血清 | 载脂蛋白A1 | 脂类 |  |
| 42 | 血清 | 载脂蛋白B | 脂类 |  |
| 43 | 模拟样本 | pH | 血气和酸碱分析 |  |
| 44 | 模拟样本 | PO2 | 血气和酸碱分析 |  |
| 45 | 模拟样本 | PCO2 | 血气和酸碱分析 |  |
| 46 | 模拟样本 | K+ | 血气和酸碱分析 |  |
| 47 | 模拟样本 | Na+ | 血气和酸碱分析 |  |
| 48 | 模拟样本 | Cl- | 血气和酸碱分析 |  |
| 49 | 模拟样本 | Ca2+ | 血气和酸碱分析 |  |
| 50 | 血清 | IgG | 特殊蛋白 |  |
| 51 | 血清 | IgM | 特殊蛋白 |  |
| 52 | 血清 | IgA | 特殊蛋白 |  |
| 53 | 血清 | IgE | 特殊蛋白 |  |
| 54 | 血清 | C3 | 特殊蛋白 |  |
| 55 | 血清 | C4 | 特殊蛋白 |  |
| 56 | 血清 | CRP | 特殊蛋白 |  |
| 57 | 血清 | RF | 特殊蛋白 |  |
| 58 | 血清 | ASO | 特殊蛋白 |  |
| 59 | 血清 | 转铁蛋白(TRF) | 特殊蛋白 |  |
| 60 | 血清 | 前白蛋白(PA) | 特殊蛋白 |  |
| 61 | 血清 | 总T3(T3) | 内分泌 |  |
| 62 | 血清 | 游离T3(FT3) | 内分泌 |  |
| 63 | 血清 | 总T4(T4) | 内分泌 |  |
| 64 | 血清 | 游离T4(FT4 ) | 内分泌 |  |
| 65 | 血清 | 促甲状腺素(TSH) | 内分泌 |  |
| 66 | 血清 | 皮质醇 | 内分泌 |  |
| 67 | 血清 | 促卵泡成熟激素(FSH) | 内分泌 |  |
| 68 | 血清 | 促黄体生成素(LH) | 内分泌 |  |
| 69 | 血清 | 孕酮(P) | 内分泌 |  |
| 70 | 血清 | 催乳素(PRL) | 内分泌 |  |
| 71 | 血清 | 睾酮(T) | 内分泌 |  |
| 72 | 血清 | 雌二醇(E2) | 内分泌 |  |
| 73 | 血清 | C-肽(C-P) | 内分泌 |  |
| 74 | 血清 | 叶酸(FA) | 内分泌 |  |
| 75 | 血清 | 胰岛素(INS) | 内分泌 |  |
| 76 | 血清 | 维生素B12 (VB12) | 内分泌 |  |
| 77 | 血清 | 25-羟维生素D2 | 内分泌 |  |
| 78 | 血清 | 25-羟维生素D3 | 内分泌 |  |
| 79 | 血清 | 总维生素D | 内分泌 |  |
| 80 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 肿瘤标志物、中孕期母血清产前筛查 |  |
| 81 | 血清 | 癌胚抗原(CEA) | 肿瘤标志物 |  |
| 82 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 肿瘤标志物、中孕期母血清产前筛查 |  |
| 83 | 血清 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 肿瘤标志物 |  |
| 84 | 血清 | CA 125 | 肿瘤标志物 |  |
| 85 | 血清 | CA 153 | 肿瘤标志物 |  |
| 86 | 血清 | CA 199 | 肿瘤标志物 |  |
| 87 | 血清 | β-2-微球蛋白 | 肿瘤标志物 |  |
| 88 | 血清 | 铁蛋白 | 肿瘤标志物 |  |
| 89 | 血清 | 总Beta-HCG (-HCG) | 肿瘤标志物、中孕期母血清产前筛查 |  |
| 90 | 血清 | 游离PSA(F-PSA) | 肿瘤标志物 |  |
| 91 | 全血 | 环孢霉素(CSA) | 全血治疗药物监测 |  |
| 92 | 全血 | 他克莫司(FK506) | 全血治疗药物监测 |  |
| 93 | 全血 | 西罗莫司(雷帕霉素) | 全血治疗药物监测 |  |
| 94 | 全血 | 红细胞叶酸 | 全血治疗药物监测 |  |
| 95 | 血清 | 卡马西平 | 血清治疗药物监测 |  |
| 96 | 血清 | 地高辛 | 血清治疗药物监测 |  |
| 97 | 血清 | 苯妥英 | 血清治疗药物监测 |  |
| 98 | 血清 | 茶碱 | 血清治疗药物监测 |  |
| 99 | 血清 | 丙戊酸 | 血清治疗药物监测 |  |
| 100 | 全血 | 糖化血红蛋白A1c | 糖化血红蛋白 A1c、糖化血红蛋白正确度验证 |  |
| 101 | 血清 | 脑钠肽(BNP) | 脑钠肽/N末端前脑钠肽 |  |
| 102 | 血清 | N末端前脑钠肽（NT-pro BNP） | 脑钠肽/N末端前脑钠肽 |  |
| 103 | 尿液 | 钙（Ca） | 尿液定量生化 |  |
| 104 | 尿液 | 氯（Cl） | 尿液定量生化 |  |
| 105 | 尿液 | 肌酐(Cre) | 尿液定量生化 |  |
| 106 | 尿液 | 葡萄糖(Glu) | 尿液定量生化 |  |
| 107 | 尿液 | 镁（Mg） | 尿液定量生化 |  |
| 108 | 尿液 | 白蛋白（Alb） | 尿液定量生化 |  |
| 109 | 尿液 | 磷（P） | 尿液定量生化 |  |
| 110 | 尿液 | 钾（K） | 尿液定量生化 |  |
| 111 | 尿液 | 总蛋白（TP） | 尿液定量生化 |  |
| 112 | 尿液 | 钠（Na） | 尿液定量生化 |  |
| 113 | 尿液 | 尿素(Urea) | 尿液定量生化 |  |
| 114 | 尿液 | 尿酸(UA) | 尿液定量生化 |  |
| 115 | 尿液 | 淀粉酶(AMY) | 尿液定量生化 |  |
| 116 | 血清 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cystatin C） | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cystatin C） |  |
| 117 | 血清 | 乙型肝炎病毒血清学标志物(HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb) | 感染性疾病血清学标志物系列A |  |
| 118 | 血清 | 丙型肝炎病毒抗体(抗HCV) | 感染性疾病血清学标志物系列A、感染性疾病抗原抗体的快速检测、采供血机构血液检验 |  |
| 119 | 血清 | 抗-HAV IgM | 感染性疾病血清学标志物系列B |  |
| 120 | 血清 | 抗-HBc IgM | 感染性疾病血清学标志物系列B |  |
| 121 | 血清 | 抗-HEV IgM | 感染性疾病血清学标志物系列B |  |
| 122 | 血清 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体（anti-HIV-1） | 感染性疾病血清学标志物系列C、感染性疾病抗原抗体的快速检测、采供血机构血液检验 |  |
| 123 | 血清 | 梅毒抗体(anti-TP) | 感染性疾病血清学标志物系列C、感染性疾病抗原抗体的快速检测、采供血机构血液检验 |  |
| 124 | 血清 | 乙型肝炎病毒核酸（HBV DNA） | 核酸检测（病毒学）、采供血机构病毒核酸检测 |  |
| 125 | 血清 | 丙型肝炎病毒核酸（HCV RNA） | 核酸检测（病毒学）、采供血机构病毒核酸检测 |  |
| 126 | 缓冲液 | 结核杆菌（TB DNA） | 核酸检测（非病毒） |  |
| 127 | 缓冲液 | 沙眼衣原体(CT DNA) | 核酸检测（非病毒） |  |
| 128 | 缓冲液 | 淋球菌(NG DNA) | 核酸检测（非病毒） |  |
| 129 | 血清 | 巨细胞病毒IgG及IgM抗体检测 | 优生优育免疫学检测 |  |
| 130 | 血清 | 单纯疱疹病毒IgG及IgM抗体检测 | 优生优育免疫学检测 |  |
| 131 | 血清 | 弓形体IgG及IgM抗体检测 | 优生优育免疫学检测 |  |
| 132 | 血清 | 风疹病毒IgG及IgM抗体检测 | 优生优育免疫学检测 |  |
| 133 | 血清 | 抗核抗体（ANA）谱 | 抗核抗体检测 |  |
| 134 | 血清 | 抗双链DNA(ds-DNA)抗体 | 抗核抗体检测 |  |
| 135 | 血清 | ENA谱 | 抗核抗体检测 |  |
| 136 | 细胞 | 人乳头瘤病毒（高危HPV-16 、-18 DNA）分型检测 | 人乳头瘤病毒（高危HPV-16 、-18 DNA）分型检测 |  |
| 137 | DNA混合物 | 人乳头瘤病毒21种基因型分型 | 人乳头瘤病毒基因分型 |  |
| 138 | 红细胞 | ABO血型 | 血型、输血相容性检测 |  |
| 139 | 红细胞 | Rh(D)血型 | 血型、输血相容性检测 |  |
| 140 | 血清 | 乙肝表面抗原（HBsAg） | 感染性疾病抗原抗体的快速检测、采供血机构血液检验 |  |
| 141 | 血清 | 抗环瓜氨酸肽抗体 | 抗环瓜氨酸肽抗体 |  |
| 142 | 石蜡包埋样本 | EGFR突变 | EGFR突变 |  |
| 143 | 石蜡包埋样本 | KRAS突变 | KRAS突变 |  |
| 144 | 血清 | 巨细胞病毒核酸（CMV DNA） | 巨细胞病毒核酸检测 |  |
| 145 | 石蜡包埋样本 | BRAF突变 | BRAF突变 |  |
| 146 | 细胞 | 细胞色素P450 2C9（CYP2C9）基因分型 | 华法林药物代谢基因多态性 |  |
| 147 | 细胞 | 维生素 K 环氧化物还原酶复合体1（VKORC1） –1639G>A基因分型 | 华法林药物代谢基因多态性 |  |
| 148 | 全血 | 血红蛋白(Hb) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 149 | 全血 | 白细胞(WBC) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 150 | 全血 | 红细胞(RBC) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 151 | 全血 | 血小板(PLT) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 152 | 全血 | 血细胞比容(HCT) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 153 | 全血 | 平均红细胞体积(MCV) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 154 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 155 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 全血细胞计数、全血细胞计数正确度验证 |  |
| 156 | 血浆 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 凝血试验 |  |
| 157 | 血浆 | 激活部分凝血活酶时间(APTT) | 凝血试验 |  |
| 158 | 血浆 | 纤维蛋白原 | 凝血试验 |  |
| 159 | 尿液 | pH | 尿液化学分析 |  |
| 160 | 尿液 | 蛋白 | 尿液化学分析 |  |
| 161 | 尿液 | 胆红素 | 尿液化学分析 |  |
| 162 | 尿液 | 葡萄糖 | 尿液化学分析 |  |
| 163 | 尿液 | 酮体 | 尿液化学分析 |  |
| 164 | 尿液 | 隐血 | 尿液化学分析 |  |
| 165 | 尿液 | 亚硝酸盐 | 尿液化学分析 |  |
| 166 | 尿液 | 尿胆原 | 尿液化学分析 |  |
| 167 | 尿液 | 白细胞 | 尿液化学分析 |  |
| 168 | 尿液 | 比重 | 尿液化学分析 |  |
| 169 | 图片 | 不同类型血细胞图片的识别 | 血细胞形态学检查 |  |
| 170 | 图片 | 不同类型寄生虫图片的识别 | 寄生虫形态学检查 |  |
| 171 | 图片 | 不同类型尿液沉渣图片的识别 | 尿液沉渣形态学检查 |  |
| 172 | 全血 | 红细胞沉降率( ESR) | 红细胞沉降率 |  |
| 173 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+ | 流式细胞术 |  |
| 174 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+CD4+ | 流式细胞术 |  |
| 175 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3+CD8+ | 流式细胞术 |  |
| 176 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3-CD16+CD59+ | 流式细胞术 |  |
| 177 | 模拟标本 | 血液粘度 | 血液粘度检测 |  |
| 178 | 全血 | 网织红细胞百分数（%） | 网织红细胞计数 |  |
| 179 | 血浆 | 凝血因子Ⅷ | 凝血因子检测 |  |
| 180 | 血浆 | 凝血因子Ⅸ | 凝血因子检测 |  |
| 181 | 血浆 | D-二聚体浓度 | D-二聚体检测 |  |
| 182 | 血斑 | 苯丙氨酸(Phe) | 新生儿遗传代谢病筛查-苯丙氨酸、促甲状腺素（血斑）、新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 183 | 血斑 | 促甲状腺素(TSH) | 新生儿遗传代谢病筛查-苯丙氨酸、促甲状腺素（血斑） |  |
| 184 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素游离β-亚基 ( Free β-HCG) | 中孕期母血清产前筛查、早孕期母血清产前筛查 |  |
| 185 | 血清 | 游离雌三醇（uE3） | 中孕期母血清产前筛查 |  |
| 186 | 全血 | 血铅 | 血铅 |  |
| 187 | 全血 | 便携式血糖检测仪 | 便携式血糖检测仪 |  |
| 188 | 脑脊液 | 白蛋白(Alb) | 脑脊液生化检测 |  |
| 189 | 脑脊液 | 总蛋白(TP) | 脑脊液生化检测 |  |
| 190 | 脑脊液 | 氯化物(Cl) | 脑脊液生化检测 |  |
| 191 | 脑脊液 | 葡萄糖(Glu) | 脑脊液生化检测 |  |
| 192 | 脑脊液 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 脑脊液生化检测 |  |
| 193 | 脑脊液 | IgA | 脑脊液生化检测 |  |
| 194 | 脑脊液 | IgG | 脑脊液生化检测 |  |
| 195 | 脑脊液 | IgM | 脑脊液生化检测 |  |
| 196 | 脑脊液 | 乳酸 | 脑脊液生化检测 |  |
| 197 | 全血 | 铜(Cu) | 全血五元素 |  |
| 198 | 全血 | 锌(Zn) | 全血五元素 |  |
| 199 | 全血 | 钙(Ca) | 全血五元素 |  |
| 200 | 全血 | 镁(Mg) | 全血五元素 |  |
| 201 | 全血 | 铁(Fe) | 全血五元素 |  |
| 202 | 血斑 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 新生儿遗传代谢病筛查-葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 |  |
| 203 | 血斑 | 17羟孕酮 | 新生儿遗传病代谢筛查-17羟孕酮 |  |
| 204 | 血斑 | 瓜氨酸 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 205 | 血斑 | 亮氨酸 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 206 | 血斑 | 甲硫氨酸 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 207 | 血斑 | 酪氨酸 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 208 | 血斑 | 缬氨酸 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 209 | 血斑 | 游离肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 210 | 血斑 | 丙酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 211 | 血斑 | 异戊酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 212 | 血斑 | 辛酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 213 | 血斑 | 月桂酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 214 | 血斑 | 棕榈酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 215 | 血斑 | 十八碳酰肉碱 | 新生儿遗传代谢病串联质谱筛查-氨基酸和酰基肉碱 |  |
| 216 | 全血 | 血红蛋白A2 | 血红蛋白A2和血红蛋白F |  |
| 217 | 全血 | 血红蛋白F | 血红蛋白A2和血红蛋白F |  |
| 218 | 血清 | 妊娠相关血浆蛋白-A(PAPP-A) | 早孕期母血清产前筛查 |  |
| 219 | 血清 | 清蛋白 | 血清蛋白电泳 |  |
| 220 | 血清 | α1球蛋白 | 血清蛋白电泳 |  |
| 221 | 血清 | α2球蛋白 | 血清蛋白电泳 |  |
| 222 | 血清 | β球蛋白 | 血清蛋白电泳 |  |
| 223 | 图片 | 产前诊断染色体核型 | 产前诊断 |  |
| 224 | 血浆 | ABO反定型 | 临床输血相容性检测 |  |
| 225 | 血浆 | 抗体筛检 | 临床输血相容性检测 |  |
| 226 | 红细胞+血浆 | 交叉配血 | 临床输血相容性检测 |  |
| 227 | DNA | 人类白细胞抗原（HLA）-A、-B、-DRB1低分辨基因分型 | 人类白细胞抗原(HLA)基因分型 |  |
| 228 | DNA | 人类白细胞抗原（HLA）-A、-B、-C、-DRB1、-DQB1低分辨基因分型 | 人类白细胞抗原(HLA)基因分型 |  |
| 229 | DNA | 人类白细胞抗原（HLA）-A、-B、-C、-DRB1、-DQB1高分辨基因分型 | 人类白细胞抗原(HLA)基因分型 |  |
| 230 | DNA | 人类白细胞抗原(HLA) B27基因检测 | 人类白细胞抗原(HLA)B27基因检测 |  |
| 231 | DNA | 人类白细胞抗原(HLA) B*5701基因检测 | 人类白细胞抗原(HLA) B*5701基因检测 |  |
| 232 | DNA | 人类白细胞抗原(HLA) B*5801基因检测 | 人类白细胞抗原(HLA) B*5801基因检测 |  |
| 233 | DNA | 人类白细胞抗原(HLA) B*1502基因检测 | 人类白细胞抗原(HLA) B*1502基因检测 |  |
| 234 | DNA | 地中海贫血基因分型 | 地中海贫血基因分型 |  |
| 235 | DNA | 39种细胞色素P450 2C9（CYP2C9）等位基因 | 细胞色素P450 2C9基因分型检测 |  |
| 236 | 血清 | 人类免疫缺陷病毒（HIV）RNA | 采供血机构病毒核酸检测 |  |
| 237 | 血浆 | 卡马西平 | 药代动力学生物学样本检测 |  |
| 238 | 血清 | 血吸虫 | 血吸虫虫卵抗体 |  |

附件5： 临床检验定量测定项目的室内质量控制监测项目允许不精密度（变异系数）要求

以下列表提供了常见临床检验定量项目的允许不精密度（CV）要求，其中：1）有卫生行业标准的项目，即将该标准作为此项目的允许CV要求；2）无卫生行业标准的项目，可参考1/3室间质量评价标准（允许总误差）、基于生物学变异的适当/最低/最佳质量规范，或根据实验室自己建立的质量要求，最终确定各项目的允许CV要求。

| 编号 | 样本类型 | 项目 | 允许CV（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清 | 钾(K) | 2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 2 | 血清 | 钠(Na) | 1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 3 | 血清 | 氯(Cl) | 1.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 4 | 血清 | 钙(Ca) | 2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 5 | 血清 | 磷(P) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 6 | 血清 | 血糖(Glu) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 7 | 血清 | 尿素(Urea) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 8 | 血清 | 尿酸(UA) | 4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 9 | 血清 | 肌酐(Cre) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 10 | 血清 | 白蛋白(Alb) | 2.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 11 | 血清 | 总蛋白(TP) | 2.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 12 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 3.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 13 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 14 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 15 | 血清 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 16 | 血清 | 总胆红素(TBil) | 6.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 17 | 血清 | 碱性磷酸酶(ALP) | 5.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 18 | 血清 | 淀粉酶(AMY) | 4.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 19 | 血清 | 肌酸激酶(CK) | 5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 20 | 血清 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 4.0（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 21 | 血清 | 直接胆红素(DBil) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：18.4 最低：27.6 最佳：9.2 |
| 22 | 血清 | 铁(Fe) | 6.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 23 | 血清 | 总铁结合力(TIBC) | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 24 | 血清 | 镁(Mg) | 5.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 25 | 血清 | 锂(Li) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 26 | 血清 | 铜(Cu) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.225 |
| 27 | 血清 | 锌(Zn) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.325 |
| 28 | 血清 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | 3.5（卫生行业标准WS/T 403-2012） |
| 29 | 血清 | α-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 30 | 血清 | 胆碱酯酶 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：3.5 最低：5.25 最佳：1.75 |
| 31 | 血清 | 脂肪酶 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：11.6 最低：17.33 最佳：5.775 |
| 32 | 血清 | 肌酸激酶-MB (CK-MB) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.45 最低：5.18 最佳：1.725 |
| 33 | 血清 | 肌红蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：7 最低：10.43 最佳：3.475 |
| 34 | 血清 | 肌钙蛋白I | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：7 最低：10.50 最佳：3.5 |
| 35 | 血清 | 肌钙蛋白T | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 36 | 血清 | 超敏CRP | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 37 | 血清 | 总胆固醇(TC) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 适当：2.7 最低：4.05 最佳：1.35 |
| 38 | 血清 | 甘油三酯(TG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.5 最低：15.68 最佳：5.225 |
| 39 | 血清 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.6 最低：5.33 最佳：1.775 |
| 40 | 血清 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：4.2 最低：6.23 最佳：2.075 |
| 41 | 血清 | 脂蛋白a(Lp(a)) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：4.3 最低：6.38 最佳：2.125 |
| 42 | 血清 | 载脂蛋白A1 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.3 最低：4.88 最佳：1.625 |
| 43 | 血清 | 载脂蛋白B | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.5 最低：5.18 最佳：1.725 |
| 44 | 血气 | pH | 1/3室间质量评价标准（0.54）：0.18 适当：0.1 最低：0.15 最佳：0.05 |
| 45 | 血气 | PO2 | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 46 | 血气 | PCO2 | 1/3室间质量评价标准（8）：2.67 适当：2.4 最低：3.60 最佳：1.2 |
| 47 | 血气 | K+ | 1/3室间质量评价标准（8.62）：2.87 适当：6.8 最低：10.20 最佳：3.4 |
| 48 | 血气 | Na+ | 1/3室间质量评价标准（2.96）：0.99 适当：25.5 最低：38.25 最佳：12.75 |
| 49 | 血气 | Cl- | 1/3室间质量评价标准（5）：1.67 |
| 50 | 血气 | Ca2+ | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 51 | 血清 | IgG | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.3 最低：3.38 最佳：1.125 |
| 52 | 血清 | IgM | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 53 | 血清 | IgA | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.7 最低：4.05 最佳：1.35 |
| 54 | 血清 | IgE | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 55 | 血清 | C3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.6 最低：3.90 最佳：1.3 |
| 56 | 血清 | C4 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.5 最低：6.68 最佳：2.225 |
| 57 | 血清 | CRP | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：21.1 最低：31.65 最佳：10.55 |
| 58 | 血清 | RF | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.3 最低：6.38 最佳：2.125 |
| 59 | 血清 | ASO | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 60 | 血清 | 转铁蛋白(TRF) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：1.5 最低：2.25 最佳：0.75 |
| 61 | 血清 | 前白蛋白(PA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：5.5 最低：8.18 最佳：2.725 |
| 62 | 血清 | 总T3(T3) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.4 最低：6.53 最佳：2.175 |
| 63 | 血清 | 游离T3(FT3) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4 最低：5.93 最佳：1.98 |
| 64 | 血清 | 总T4(T4) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.225 |
| 65 | 血清 | 游离T4(FT4 ) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：2.9 最低：4.28 最佳：1.43 |
| 66 | 血清 | 促甲状腺素(TSH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.7 最低：14.48 最佳：4.825 |
| 67 | 血清 | 皮质醇 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.5 最低：15.68 最佳：5.225 |
| 68 | 血清 | 促卵泡成熟激素(FSH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3.9 最低：5.93 最佳：1.98 |
| 69 | 血清 | 促黄体生成素(LH) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：7.3 最低：10.88 最佳：3.625 |
| 70 | 血清 | 孕酮(P) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 71 | 血清 | 催乳素(PRL) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：11.5 最低：17.25 最佳：5.75 |
| 72 | 血清 | 睾酮(T) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.325 |
| 73 | 血清 | 雌二醇(E2) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.1 最低：13.58 最佳：4.525 |
| 74 | 血清 | C-肽(C-P) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：8.3 最低：12.45 最佳：4.15 |
| 75 | 血清 | 叶酸(FA) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：12 最低：18.00 最佳：6 |
| 76 | 血清 | 胰岛素(INS) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：10.6 最低：15.83 最佳：5.275 |
| 77 | 血清 | 维生素B12 (VB12) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 78 | 血清 | 25-羟维生素D2 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 79 | 血清 | 25-羟维生素D3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 80 | 血清 | 总维生素D | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 81 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：6.1 最低：9.15 最佳：3.05 |
| 82 | 血清 | 癌胚抗原(CEA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：6.4 最低：9.53 最佳：3.175 |
| 83 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素(HCG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 84 | 血清 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：9.1 最低：13.58 最佳：4.525 |
| 85 | 血清 | CA 125 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：12.4 最低：18.53 最佳：6.175 |
| 86 | 血清 | CA 15-3 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3.1 最低：4.58 最佳：1.525 |
| 87 | 血清 | CA 19-9 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：8 最低：12.00 最佳：4 |
| 88 | 血清 | β2-微球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：3 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 89 | 血清 | 铁蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：7.1 最低：10.65 最佳：3.55 |
| 90 | 血清 | 总Beta-HCG (b-HCG) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 91 | 血清 | 游离PSA(F-PSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 92 | 全血 | 环孢霉素(CSA) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 93 | 全血 | 他克莫司(FK506) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 94 | 全血 | 西罗莫司(雷帕霉素) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 95 | 全血 | 红细胞叶酸 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：6 最低：9.00 最佳：3 |
| 96 | 血清 | 卡马西平 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 97 | 血清 | 地高辛 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 98 | 血清 | 苯妥英 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 99 | 血清 | 茶碱 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 100 | 血清 | 丙戊酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 101 | 全血 | 糖化血红蛋白A1c | 1/3室间质量评价标准（8）：2.67 适当：1.7 最低：2.55 最佳：0.85 |
| 102 | 血清 | 脑钠肽(BNP) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 103 | 血清 | N末端前脑钠肽（NT-pro BNP） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：10.4 最低：15.6 最佳：5.2 |
| 104 | 尿液 | 钙（Ca） | 1/3室间质量评价标准（31）：10.33 适当：13.1 最低：19.65 最佳：6.55 |
| 105 | 尿液 | 氯（Cl） | 1/3室间质量评价标准（26）：8.67 |
| 106 | 尿液 | 肌酐(Cre) | 1/3室间质量评价标准（17）：5.67 适当：5.5 最低：15.4 最佳：23.17 |
| 107 | 尿液 | 葡萄糖(Glu) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 108 | 尿液 | 镁（Mg） | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 适当：19.2 最低：28.73 最佳：9.575 |
| 109 | 尿液 | 白蛋白（Alb） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：18 最低：27.00 最佳：9 |
| 110 | 尿液 | 磷（P） | 1/3室间质量评价标准（23）：7.67 适当：9 最低：13.50 最佳：4.5 |
| 111 | 尿液 | 钾（K） | 1/3室间质量评价标准（29）：9.67 适当：12.2 最低：18.30 最佳：6.1 |
| 112 | 尿液 | 总蛋白（TP） | 1/3室间质量评价标准（44）：14.67 适当：17.8 最低：26.63 最佳：8.875 |
| 113 | 尿液 | 钠（Na） | 1/3室间质量评价标准（26）：8.67 适当：14.4 最低：21.53 最佳：7.175 |
| 114 | 尿液 | 尿素(Urea) | 1/3室间质量评价标准（21）：7 适当：8.7 最低：13.05 最佳：4.35 |
| 115 | 尿液 | 尿酸(UA) | 1/3室间质量评价标准（24）：8 适当：9.3 最低：13.88 最佳：4.625 |
| 116 | 尿液 | 淀粉酶(AMY) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：19.5 最低：29.25 最佳：9.75 |
| 117 | 血清 | 半胱氨酸蛋白酶抑制剂C（Cystatin C） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：2.3 最低：3.45 最佳：1.15 |
| 118 | 全血 | 血红蛋白(Hb) | 2.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 119 | 全血 | 白细胞(WBC) | 6.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 120 | 全血 | 红细胞(RBC) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 121 | 全血 | 血小板(PLT) | 8.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 122 | 全血 | 血细胞比容(HCT) | 4.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 123 | 全血 | 平均红细胞体积(MCV) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 124 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | 2.5（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 125 | 全血 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 3.0（卫生行业标准WS/T 406-2012） |
| 126 | 血浆 | 血浆凝血酶原时间(PT) | 6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（15）：5 |
| 127 | 血浆 | 激活部分凝血活酶时间(APTT) | 6.5(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 10.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（15）：5 适当：1.4 最低：2.03 最佳：0.675 |
| 128 | 血浆 | 纤维蛋白原 | 9.0(正常样本) （卫生行业标准WS/T 406-2012） 15.0（异常样本）（卫生行业标准WS/T 406-2012） 1/3室间质量评价标准（20）：8.33 适当：5.4 最低：8.03 最佳：2.675 |
| 129 | 全血 | 红细胞沉降率( ESR) | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 130 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 131 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定：CD3+CD4+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 132 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3+CD8+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 133 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3-CD16+CD56+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 134 | 全血 | 淋巴细胞亚群测定： CD3-CD19+ | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 135 | 模拟标本 | 血液粘度 | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 136 | 全血 | 网织红细胞百分数（%） | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 137 | 血浆 | 凝血因子Ⅷ | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：2.4 最低：3.60 最佳：1.2 |
| 138 | 血浆 | 凝血因子Ⅸ | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 139 | 血浆 | D-二聚体浓度 | 室间质量评价标准为靶值±2s |
| 140 | 血斑 | 苯丙氨酸(Phe) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 141 | 血斑 | 促甲状腺素(TSH) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 142 | 血清 | 甲胎蛋白(AFP) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：6.1 最低：9.15 最佳：3.05 |
| 143 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素 ( HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 144 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素b-亚基 (β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 145 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 146 | 血清 | 游离雌三醇（uE3） | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 147 | 全血 | 血铅 | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 148 | 全血 | 便携式血糖检测仪 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 149 | 脑脊液 | 白蛋白(Alb) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 150 | 脑脊液 | 总蛋白(TP) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 151 | 脑脊液 | 氯化物(Cl) | 1/3室间质量评价标准（5）：1.67 |
| 152 | 脑脊液 | 葡萄糖(Glu) | 1/3室间质量评价标准（10）：3.33 |
| 153 | 脑脊液 | 乳酸脱氢酶(LDH) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 154 | 脑脊液 | IgA | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 155 | 脑脊液 | IgG | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 156 | 脑脊液 | IgM | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 157 | 脑脊液 | 乳酸 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 158 | 血清 | 同型半胱氨酸(Hcy) | 1/3 室间质量评价标准（20）：6.67 适当：4.5 最低：6.75 最佳：2.25 |
| 159 | 全血 | 铜(Cu) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：2.5 最低：3.68 最佳：1.23 |
| 160 | 全血 | 锌(Zn) | 室间质量评价标准为靶值±2s 适当：4.7 最低：6.98 最佳：2.33 |
| 161 | 全血 | 钙(Ca) | 1/3室间质量评价标准（9.09）：3.03 |
| 162 | 全血 | 镁(Mg) | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 163 | 全血 | 铁(Fe) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 164 | 血斑 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.7 最低：5.48 最佳：1.825 |
| 165 | 血斑 | 17羟孕酮 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 166 | 血斑 | 瓜氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 167 | 血斑 | 亮氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 168 | 血斑 | 甲硫氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 169 | 血斑 | 苯丙氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 170 | 血斑 | 酪氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 171 | 血斑 | 缬氨酸 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 172 | 血斑 | 游离肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 173 | 血斑 | 丙酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 174 | 血斑 | 异戊酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 175 | 血斑 | 辛酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 176 | 血斑 | 月桂酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 177 | 血斑 | 棕榈酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 178 | 血斑 | 十八碳酰肉碱 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 179 | 全血 | 血红蛋白A2 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 180 | 全血 | 血红蛋白F | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 |
| 181 | 血清 | 妊娠相关血浆蛋白-A(PAPP-A) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 182 | 血清 | 人绒毛膜促性腺激素游离b-亚基 ( Free β-HCG) | 1/3室间质量评价标准（30）：10 |
| 183 | 血清 | 清蛋白 | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：1.6 最低：2.33 最佳：0.775 |
| 184 | 血清 | α1球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.7 最低：8.55 最佳：2.85 |
| 185 | 血清 | α2球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.2 最低：7.73 最佳：2.575 |
| 186 | 血清 | β球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：5.1 最低：7.58 最佳：2.525 |
| 187 | 血清 | β1球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 188 | 血清 | β2球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（30）：10 适当：3.0 最低：4.43 最佳：1.475 |
| 189 | 血清 | γ球蛋白 | 1/3室间质量评价标准（25）：8.33 |
| 190 | 血清 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 1/3室间质量评价标准（20）：6.67 适当：12.2 最低：18.23 最佳：6.075 |

注：适当、最低和最佳评价标准来自根据生物学变异导出的不同层次允许变异系数